彩色顯示器分析儀

CA-210

---------使用手冊

苏州卡森电子有限公司

前 言

感謝您購買彩色顯示器分析儀CA-210.此儀器是用於測量彩色顯示器包括LCD顯示器的顏色,強度和閃動.在使用儀器之前請先詳細閱讀操作手冊.

使用注意事項

- 一定要在室內使用

- 精密電子部分不可以拆卸

- 使用額定的電壓.100V-120V或240V,電壓波動不可超出±10%

- 工作環境要符合污染級別2,安裝類項Ⅱ,海拔不超過2000米

- 儀器內不可有別的無關的東西,那樣會非常危險

- 儀器不可使用於濕度及溫度很高的地方

- 儀器不可使用於溫度變化很大的地方,避免空氣中的水汽凝聚

- 儀器不可使用於落塵很大的地方

- 儀器應使用於溫度在0-40℃相對濕度在85%RH或更少

各按鍵功能

- 0-CAL              執行零點校正

- Mode               選擇測量模式

- MR                 在LCD顯示器上詳細顯示標準色的數據

- HOLD              保留並顯示測量數據(再按一下取消保留)

- REMOTE            設置連線模式(再按一下取消連線模式)

- MEMORY CH ︽ ︾ 選擇校正通道(CH00-99)

<小鍵盤的按鍵>

- 數字按鍵          在用戶校正時輸入標準色數據,ID名稱和顯

示范圍

- ALPHA            用於輸入特牲

- Alphabet           ID名稱輸入特牲

- MENU            切換LCD顯示內容

- CAL              顯示標準數據

  - 當選擇CH00時,可以輸入標準色

  - 當選擇別的CH時,可以設定用戶校正的WRGB數據

  - 當選擇分析模式時,可以輸入RGB特牲和標準色

菜單選擇屏幕

- 在菜單選擇屏幕按[CAL]可以切換屏幕顯示內容,在閃動模式時無用

6.  Cursor    切換PROBE, SYNC,測量速度,數字,校正標準及RS232C傳輸率屏幕

7.  ENTER    確定按鍵

8.  White,Red,Green,Blue  設定RGB的顯示

- 按ALPHA鍵兩秒鐘以上    鎖住所有按鍵,除了0-CAL 按鍵,

再銨兩秒種取消

- 按ENTER鍵五秒種以上    儲存當前的設定到儀器中,下次再

開機時設定還是有效的

- 按MR鍵兩秒到四秒種

當在xyLv,T△uvLv,XYZ測量模式時.

顯示當前校正的測量頭的序列號和設定的標準數據.

當在分析模式時

顯示當前校正的測量頭的序列號並且顯示RBG特牲,設定標準色的(W).

當在閃動模式時

顯示“00000000”

- 按MR鍵四秒種以上   顯示單位(cd/㎡,fL)

.

關於顯示器

1 測量模式     顯示測量模式的測量數據.

選擇測量模式

2 選擇數據顯示  顯示測量數據

- 當xyLv測量模式時,顯示x,y,Lv數值

- 當T△uvLv測量模式時,顯示T, △uv,Lv數值

- 當分析測量模式時,顯示R,G,B數值

- 當u’v’Lv測量模式時,顯示u’,v’,Lv數值

- 當閃動測量模式時,顯示閃動數值,在0.0~100.0%

- 當XYZ測量模式時,顯示X,Y,Z數值

3. 模擬顯示選擇   顯示比較樣和標準樣的差值或是兩次測量數據的差值,范圍設定在0.1~99%

- 如何去讀數據,當范圍設定為“n”%.關於閃動描述請參考P67頁.

- 當xyLv,T△uvLv, u’v’Lv,XYZ測量模式時, △x, △y和△Lv顯示

- 當分析模式時,以G為參考時,顯示R/G,B/G, △G

以R為參考時,顯示B/R,G/R, △R

- 當閃動模式時,顯示閃動數據

4. LCD顯示選擇     顯示CH,測量頭序列號,ID名稱,警告和設定

如果有錯誤,錯誤信息將會顯示

<測量范圍的輸出>

- 當測量的數據超過范圍     數據顯示   :“----”

模擬顯示   : Not lit

LCD顯示   :“OVER”

- 當Lv低於於0.10cd/㎡     數據顯示   : 閃爍

模擬顯示   : 閃爍

測量模式   : 閃爍

- 當在T△uvLv模式, T和△uv超過范圍 數據顯示   :“----”

- 當在閃動模式時, 當測量的數據超過范圍, 當Lv低於於0.10cd/㎡時             LCD顯示 :“FLICKER ERROR OVER”

LCD顯示 : “FLICKER ERROE UNDER”

安裝/連接

關於安裝

<注意事項>

- 不要放置在溫度很高的地方及在陽光直接照射的地方

- 不要放置在溫度變化太大的地方

- 不要放置在落塵及溫度,濕度超出范圍的地方

- 不可以讓水和別的雜物進入儀器.

- AC電源不可超出范圍

- AC電源連接必須牢固

- 如果有任何異常,請關上電源,和廣柏聯系.

關於連接

1.連接測量頭

在開啟電源前,先要將測量頭上的連接頭[P1]接到儀器上.

[連接方式]

  - 關閉電源

  - 將測量頭上的連接頭接到儀器上.有序列號的一面向下.

  - 確定連接正確,再開啟電源開關.

<注意事項>

    - 在電源開啟時不要將測量頭拿下

2.連接電源

電源電壓的范圍在100V~240V

[連接方式]

- 關閉電源

- 連上電源連接頭到儀器上

- 連上電源連接頭連接到AC電源上

<注意事項>

    - 在電源開關是開啟的時候不要連AC電源

<錯誤信息>

“SET MAIN PROBE”(在電源開啟之後)

原因:測量頭沒有接到[P1]上

解決:關閉電源,重新連接測量頭

“PROBE ERROR”

原因: 測量頭沒有接好.

解決: 關閉電源,重新連接測量頭

<改變儀器的狀態>.

改變參數後,按ENTER鍵5秒鐘以上.

改變參數模式1和2

1.測量模式     按Mode

2.CH          按︽ ︾

改變參數模式3

3.標準數據    當前的標準數據將被改變,除了閃動模式,在分析模式下輸入標準數據或是選擇用戶校正模式輸入RGB數據

改變參數模式4 到A

  - 按MENU.出現菜單的內容

  - 按CAL至到需要的設定

  - 按BLUE去改變設定,按EMTER確定.

3.改變亮度單位

此儀器有兩種單位(cd/㎡ / fL)

- 開啟電源,按MODE

- 當“﹡”顯示

- “﹡”會顯示成一串

- 在出現16個“﹡”之前,按“8”

測量前準備

零點校正

當電源開關開啟時,就需要做零點校正

1.執行零點校正

<注意事項>

    - 如果測量亮度小於0.1 cd/㎡或是測量30分種後或重新開機後都需要執行零點校正.如果需要長時間測量低亮度時,需要每個小時校正一次.

    - 溫度變化大需執行零點校正.

    - 可以在任何時候執行零點校正.

    - 在執行零點校正時,不要將測量頭放在有光的地方

    - 在執行零點校正時,不要按任何按鍵

[操作流程]

在執行零點校正之前,先要檢查所有的連接

  - 檢查電源是否開啟.

  - 設定測量位置是在零點校正

  - 按0-CAL 鍵

<LCD顯示的錯誤信息>

    - “TOO BRGHT”(在零點校正時)

原因:有外界光進入測量頭

解決:隔離外界光,重新零點校正.

    - “E1”(零點校正後)

原因:標準色的數據沒有設定

解決:參考P35頁

2. 零點校正檢查模式

如果在零點校正之後,Lv的數值不是“000”,請重新零點校正.

選擇SYNC模式,顯示模式和數據顯示模式

1.選擇SYNC模式

| SYNC 模式 | 種類 | 測量時間 | 豎直掃描頻率 | 顯示豎直同步信號 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NTSC | 測量NTSC顯示器 | 33.3ms | 60Hz | 不要求 |
| PAL | 測量PAL和SECAM顯示器 | 40.0ms | 50Hz | 不要求 |
| EXT | 測量同步信號在40~200Hz | 1個豎直掃描循環*2 | 40~200Hz閃動(40~130Hz) | 要求 |
| UNIV. | 測量未知頻率顯示器 | 100ms | - | 不要求 |
| INT | 測量已知頻率顯示器 | 1個豎直掃描循環*2 | 40~200Hz閃動(40~130Hz) | 不要求 |

[選擇模式]

- 按MENU,出現內容

- 按CAL,開啟SYNC內容

- 按BLUE去選擇需要的SYNC模式

- 按ENTER確定.

<改變INT同步信號的頻率>

選擇INT,使用數字鍵輸入.

<錯誤信息>

“NO SYNC SIGNAL”(當在EXT模式時)

原因1:同步信號沒有傳輸入到儀器中

解決1:如果是在EXT模式下,輸入同步信號

原因2:同步信號的頻率底於40Hz,或高於200Hz

解決2:選擇SYNC到UNIV.模式.

選擇測量模式

| 測量模式 |  | 描述 |
| --- | --- | --- |
| xyLv 模式 |  | 顯示/輸出xy和Lv |
| T△uvLv模式 |  | 顯示/輸出T, △uv和Lv |
| 分析模式 | G標準 | 用於測量RGB特性,顯示W,R/G,B/G和△G |
|  | R標準 | 用於測量RGB特性,顯示W,G/R,B/R和△R |
| U’v’Lv 模式 |  | 顯示/輸出u’,v’和Lv(CIE 1976 USC) |
| 閃動模式 |  | 用於顯示閃動的數據.單位為% |
| XYZ模式 |  | 顯示/輸出三刺激值XY和Z |

3.選擇數字顯示模式

可以設定小數位從4~3

[選擇模式]

- 按MENU鍵.進入菜單

- 按CAL鍵進入數字顯示選擇菜單

- 按BLUE鍵選擇所需要的設定.

- 按ENTER確定.

選擇設定

設定部分概要

<Minolta校正標準的測量>

在這種模式下,測量是使用Minolta校正標準.

如果不想使用模擬顯示的功能,不要去改變和設定標準數據.

[操作流程]

    - 設定ID名稱.

    - 使用模擬顯示功能

<用戶校正測量>

在這種模式下,用戶使用提供的修正系數做測量.當標準數據設定後,模擬顯示內容可以看出同標準數據的偏差,無論如何,不要在CH00設定用戶校正測量.

- 修正數據,使它更符合CIE1931配色系數.

- 修正不同的儀器之間的差異

- 修正不同的測量頭之間的差異

[操作流程]

    - 用戶校正

    - 用戶校正後改變標準數據

    - 設定ID名稱.

    - 使用模擬顯示功能

<分析模式測量>

此種模式是基於R,B,G和W來測量分析的

當標準數據設定後,模擬顯示內容可以看出和標準色的差異.可用於調整白平衡及xyLv模式.

[操作流程]

- 分析模式

- 在分析模式RGB輸入之後改變標準色數據

    - 設定ID名稱.

    - 使用模擬顯示功能

*1 關於“設定/改變標準數據”

有兩種方法可以設定/改變標準數據

1.通過測量          測量的數據設定為標準,可用於任何模式

2.通過輸入數值      設定(x,y,Lv)數值,可用於CH00

*2 關於“設定ID名稱”

可以為每個CH設定一個名稱,可以詳細說明此CH是用於測量哪一色.

*3 關於“設定模擬顯示范圍”

為每一點設定模擬顯示范圍

設定前的事項

1關於記憶通道

一共有100個記憶通道(CH00~CH99),可以設定每一個記憶通道.

    - 用戶校正修正系數

    - 分析模式的RGB

    - 標準色數據

    - ID名稱

CH00是Minolta的標準.在這個通道隻有標準數據,分析模式RGB和ID名稱可以設定,通過︽ ︾可以選擇其它的通道.可以為每一個通道設定各自的數據.

      - 在分析模式RGB輸入數據,將會刪除原來的數據(如果是別的模式,將會繼續使用Minolta的標準)

      - 同樣的記憶通道和測量頭,分析模式RGB儲存在各自的測量模式,因此當校正完成後,RGB數據同時也就輸入.

2.關於標準色數據

標準數據設定是參考測量的數據和確定的顏色的偏差.標準色可以每個通道設定.

1 用戶校正           使用用戶設定的數據校正

2.設定/改變標準數據  參考P60

- 輸入RGB         設定RGB,同時設定W

- 當校正數據設定時,以前的數據同時會被刪除

3.選擇校正標準

怎麼樣去選擇校正標準(D65,D93).可以為每一個通道選擇校正標準,除了用戶校正標準

選擇方式

- 按MENU鍵.

- 按CAL鍵開啟標準選擇菜單.

- 按BLUE選擇所需要的數據

- 按ENTER確定.

用戶校正

- 關於用戶校正

  - 用戶校正提供了用戶可以輸入自己的修正系數為校正標準,設定校正數據(x,y,Lv)到儀器中.一旦設定了數據,將會顯示,並且每一次測量時都用此數據去計算.

  - 此儀器允許兩種使用者校正;白平衡及矩陣校正

  - 可以設定任何CH做用戶校正除了CH00

  - 當儀器第一次使用時,是用Minolta的標準的,所有的通道都是的,一旦設定了用戶校正,就以用戶的標準做測量.

- 修正數據,使它更符合CIE1931配色系數.

- 修正不同的儀器這間的差異

- 修正不同的測量頭之間的差異

<當使用兩台或是更多的儀器>

當使用多台儀器時,每一台的測量數據都可能有差異.

當已知標準數據時

顏色的設定參考顯示器顯示的,並且所有的主機(或是測量頭)都執行用戶校正.

當未知標準數據時

- 選擇主機(或主測量頭).

- 選擇“xyLv”測量模式,用主機的測量頭去測量標準色

- 當測量出數據後,按“HOLD”.

- 通過顯示的數據,執行第3步,為其它的主機校正.

2.執行白校正

  - 用戶校正不可在CH00執行.

  - 必須在每一個顯示模式執行白校正

  - 如果在一個記憶通道執行白校正,已設定了標準數據,那標準數據將會被刪除

  - 如果在一個記憶通道執行白校正,已設定了矩陣校正,那修正系數將會被刪除,並且會將新的標準數據設定.

操作流程

    - 按MENU鍵.

    - 按CAL鍵進入測量頭的選擇

    - 按BLUE選擇所需的測量頭

    - 按ENTER確定.

- 按Mode選擇xyLv測量模式

- 按︽ ︾選擇所需的記憶通道

- 將測量頭對準顯示器

- 當測量完成後,按HOLD鍵

- 按CAL鍵

- 按1鍵

- 輸入校正數據

- 按ENTER確定

- 按ENTER開始白校正

- 按HOLD開始測量

執行矩陣校正

  - 矩陣校正不可在CH00執行.

  - 必須在每一個顯示模式執行矩陣校正

  - 如果在一個記憶通道執行矩陣校正,已設定了標準數據,那標準數據將會被刪除

  - 如果在一個記憶通道執行矩陣校正,已設定了白校正,那修正系數將會被刪除,並且會將新數據設定.

  - 如果在分析模式設定了RGB值,在矩陣校正後,會刪除原來的數據,並且會設定新的標準數據.

操作流程

1  按MENU鍵.

2  按CAL鍵進入測量頭的選擇

3  按BLUE選擇所需的測量頭

4  按ENTER確定.

準備動作

- 按Mode選擇xyLv測量模式

- 按︽ ︾選擇所需的記憶通道

- 放置好測量頭,開始測量

- 按CAL鍵

- 輸入R及(x,y,Lv)校正數據

  - 放置好測量頭對準顯示器,當前是單色光R

  - 按HOLD鍵,保留住測量數據

  - 按CAL

  - 輸入校正數據(x,y,Lv)

  - 按ENTER確定

  - 按HOLD鍵,再度測量

- 輸入G及(x,y,Lv)校正數據

  - 放置好測量頭對準顯示器,當前是單色光G

  - 按HOLD鍵,保留住測量數據

  - 按CAL

  - 輸入校正數據(x,y,Lv)

  - 按ENTER確定

  - 按HOLD鍵,再度測量

- 輸入B及(x,y,Lv)校正數據

  - 放置好測量頭對準顯示器,當前是單色光B

  - 按HOLD鍵,保留住測量數據

  - 按CAL

  - 輸入校正數據(x,y,Lv)

  - 按ENTER確定

  - 按HOLD鍵,再度測量

- 輸入白校正及(x,y,Lv)校正數據

  - 放置好測量頭對準顯示器,當前是白光

  - 按HOLD鍵,保留住測量數據

  - 按CAL

  - 輸入校正數據(x,y,Lv)

  - 按ENTER確定

  - 按HOLD鍵,再度測量

- 按ENTER,開始矩陣校正,並且在第8步所測量的W數據會輸入到修正系數

<用戶校正注意事項>

- 當執行用戶校正時,標準色也設定了

- 如果測量亮度少於0.1cd/㎡或是外界溫度有很大的變化,需要零點校正

- 不要有靜電幹擾

- 確定測量時,測量頭的位置是固定的.

- 不要讓測量頭受到外界的幹擾

- 如果有“OVER”出現,CAL鍵將不會有作用

- 在測量時,不要按下列按鈕0-CAL,Mode ,MR ,MEMORY CH ︽ ︾,CAL

<校正模式和LCD>

當LCD顯示器有顯示“*”時,表示的意思如下

d: 矩陣校正,使用Minolta標準D65

h: 矩陣校正,使用Minolta標準D93

a: 白色校正(用戶校正)

m: 矩陣校正(用戶校正)

<錯誤信息>

- “E3”(在輸入標準數據時按ENTER按)

原因:不正確的校正數據.

1 x,y,Lv中有一個為0

2 1-x-y≦0

3 數值起出儀器計算范圍

解決:輸入正確的數據再按ENTER

- “E5” (在輸入標準數據時按ENTER按)

原因:1 沒有輸入(x,y,Lv)數據

解決:1 輸入(x,y,Lv)數據

原因:2 R,G,B的數據沒有輸入完全

解決:2 輸入完整的數據,如果執行白校正,請輸入W數據

- “E6” (在輸入標準數據時按ENTER按)

原因:設定的數據不正確

解決:輸入正確的數據.

分析模式

1.關於分析模式

<什麼是分析模式>

分析模式可調整白平衡.可以輸出R,G,B及W的單色光的顏色.因此,調整R的發光強度隻可改變R的數值,而G,B的測量數值沒有調整.此模式通常去調整R,G,B的數值,讓它更符合標準色W.

- 數據顯示內容     R,G,B:輸出白色中的R,G,B單色光的比率

- 模擬顯示內容     當選擇模擬顯示(G)時

R/B,B/G:測量數值的比率

△G:標準色和G的差值

當選擇模擬顯示(R)時

△R:標準色和R的差值

G/R,B/R:測量數值的比率

2.在分析模式下輸入RGB

必須輸入數據到所有的記憶通道.同時W也被設定.

為了調整白平衡,必須輸入白平衡的數值類似白色.

輸入的標準數據將重寫以前的數據,同時也可以用於其它的模式.

必須在每種顯示模式下輸入標準數據,因為顯示特牲的變化,所以就是測量同一個顏色所得的數據都不會相同.

操作流程

  - 按MENU鍵

  - 按CAL鍵進入測量頭的選擇

  - 按BLUE選擇所需要的設定

  - 按ENTER確定.

- 按Mode選擇分析測量模式

- 按MEMORY CH ︽ ︾選擇所需要的記憶通道

- 按CAL

- 輸入R

- 輸入G

- 輸入B

- 輸入標準色(W)

<錯誤信息>

- “E1”

原因:輸入的數據不正確

解決:輸入正確的數據

原因:當前使用的測量頭的校正數據和標準數據不相同

解決:選擇正確的測量頭.

- “E5”(在按ENTER後)

原因1:R,G,B,W沒有輸入

解決1:完整正確R,G,B,W的數據

原因2范圍超出

解決2:輸入正確的標準數據.

- 按ENTER鍵確定.

<注意事項>

- 出廠時沒有設定分析模式的數據

- 當RGB數據設定時,標準數據也同時設定了.

- 在輸入RGB數據前,如果要測量亮度小於0.1cd/㎡或是溫度有大的變化時,需要重新零點校正.

- 不要有靜電幹擾

- 確定測量時,測量頭的位置是固定的.

- 不要讓測量頭受到外界的幹擾

- 如果有“OVER”出現,CAL鍵將不會有作用

- 在測量時,不要按下列按鈕0-CAL,Mode ,MR ,MEMORY CH ︽ ︾,CAL

- 以前的數據將會被刪除

- 在分析模式RGB數據儲存於它們各自的記憶通道,當矩陣校正執行時,RGB數據同時也儲存了

設定/改變標準數據

在用戶/分析模式輸入標準數據

在下列情況下不需輸入標準數據

- 當你想在記憶通道設定用戶校正數據做為標準

- 當你想在RGB模式為分析模式設定W

通過設定標準可以比較測量數據和標準數據的差值,標準數據可以設定到每個記憶通道及測量頭.

在下列情況下標準數據必須設定

  - 當在CH00設定標準數據

  - 當用Minolta的標準數據並且使用模擬分析模式

  - 設定一個不同於用戶校正標準數據的標準數據

下列兩種方法可以去設定/改變標準數據

  - 通過測量   測量的數據設定為標準,可用於任何記憶通道

  - 通過輸入   設定(x,y,Lv),隻可用於CH00

1.通過測量設定/改變標準數據

操作流程

當使用CA-B14時

- 按MENU

- 按CAL

- 按BLUE選擇所需的測量頭

- 按ENTER確定

- 通過MEMORY CH ︽ ︾選擇所需要的記憶通道

- 放置好測量頭,測量

- 按HOLD保留數據

- 按ENTER確定

- 按HOLD開始測量,HOLD燈將會滅

<注意事項>

  - 標準數據通常用於各種模式

- 如果要測量亮度小於0.1cd/㎡或是溫度有大的變化時,需要重新零點校正

- 不要有靜電幹擾

- 確定測量頭周圍沒有比較強的光線.

- 不要讓測量頭受到外界的幹擾

- 如果有“OVER”出現,CAL鍵將不會有作用

<錯誤信息>

- “OVER”(在按HOLD鍵之後)

當測量數據超過范圍時,不可以設定當前的數據為標準數據

- “E1”

原因:設定的標準數據不同於測量頭的標準數據

解決: 1 設定正確的數據

2 更換測量頭,且重新設定標準數據

2 通過輸入數據設定/改變標準數據

[操作流程]

- 通過MEMORY CH ︽ ︾選擇所需要的記憶通道

- 按CAL

- 輸入標準數據

- 按ENTER確定

<注意事項>

- 如果出現“OVER”可能是沒有按CAL

- 標準數據可用於任何模式

- 在輸入數據時不要按下列任何鍵

0-CAL,Mode ,MR ,MEMORY CH ︽ ︾,CAL

其它設定

- 設定ID名稱

[操作流程]

- 通過MEMORY CH ︽ ︾選擇所需要的記憶通道

- 按MENU

- 通過CAL選擇ID名稱項

- 輸入ID名稱

- 按ENTER確定

<注意事項>

  - 當關閉電源時,ID名稱會儲存的

  - 在輸入名稱時不要按下列鍵

CAL,Mode ,MR ,MEMORY CH ︽ ︾,CAL

2.設定模擬顯示范圍

模擬模式顯示測量數據和標準數據之間的差值,其它模式也可以,除了閃動模式.

- xyLv,T△uvLv,u’v’或XYZ測量……△x,△y,和△Lv

- 模擬模式

G              R/G,B/G和△G

R              B/R,G/R和△R

3. 閃動模式         閃動值

必須獨立設定1,2,3

1中為所有的模式設定范圍.

2中設定G參考設定R/G,B/G參考R設定B/R,G/R

3中在每點設定范圍

- 設定范圍………..0.1~99%

- 模擬模式顯示數據

xyLv,T△uvLv,u’v’或XYZ

  - x=(X−XtXt)×100(%)

△y=(Y−YtYt)×100(%)

△Lv=(Lv−LvtLvt)×100(%)

這裡xt,yt,Lvt:標準顏色數據

x,y,Lv   :測量數據

G參考

R/G=(R−GG)×100(%)

B/G=(B−GG)×100(%)

△G=(R−GtGt)×100=G-100(%)

R參考

B/R=(B−RR)×100(%)

G/R=(G−RR)×100(%)

△R=(R−RtRt)×100=R-100(%)

這裡Gt,Rt:100時標準數據

R,B,G:測量數據

閃動模式

設定流程

- 按,Mode選擇所要設定范圍的測量模式

- 按MENU

- 按CAL開啟范圍設定

- 輸入范圍數值

- 按ENTER確定

<錯誤信息>

  - “E4”(在按ENTER之後)

原因:輸入的數值為0.0%

解決:輸入正確的數值

<注意事項>

  - 輸入的數據會儲存即使關閉電源以後.

  - 設定的范圍儲存到記憶通道

  - 在出現“OVER”時,按鍵無用

  - 在輸入數據時,不要按下列按鍵.

CAL,Mode ,MR ,REMOTE ︽ ︾,CAL

設定檢查方法

1.檢查設定數值

<檢查校正數據>

在xyLv,T△uvLv,u’v’Lv或XYZ模式下,按MR鍵兩秒以上,就會顯示數據.

<檢查用戶校正數據>

- 當執行用戶白校正

1 如果已經校正了,標準數據就是校正數據.如果在校正後設定了另一種彩色為標準,用這種辦法就不能檢查.

2 可以檢查校正數據的W值.

- 當執行矩陣校正

1 如果已經校正了,校正數據就是W數據.如果在校正後設定了另一種彩色為標準,用這種辦法就不能檢查.

2 可以檢查校正數據的W值.

3 可以檢查R,G,B數值

2.檢查測量頭的序列號

按MR兩到四秒就可以看到測量頭的序列號

<xyLv,T△uvLv,u’v’Lv,XYZ>

當用戶校正時,可以看到測量頭的序列號

<分析模式>

在輸入RGB數值或是設定當前標準數據時會顯示

<閃動測量模式>

“00000000”將會顯示兩行.

測量部分

測量

- 測量前的準備

[測量方法]

- 選擇記憶通道,輸入RGB數值,設定/改變標準數據.

- 放置好測量頭,準備測量.

<關於低亮度警告>

  - 數字和模擬閃爍.

測量Lv小於0.1cd/㎡時,使用Minolta或是相等的標準.

<注意事項>

  - 開啟電源後,需要等待一段時間,才開始測量.

  - 防靜電幹擾

  - 如果溫度有大的變化需重新校正

  - 當測量亮度小於0.1 cd/㎡時,大約要每個小時就需零點校正

  - 確定測量時,測量頭沒有移動.

  - 測量環境要符合測量要求

<錯誤信息>

- “OVER”

如果設定的范圍超出,測量是不可能執行的

- “E1”

原因:當前測量頭的數據和校正數據不相符.

解決:使用正確的測量頭

- “E2”

原因:在零點校正後,溫度變化比較大

解決:重新零點校正

2.保留測量數值

- 按HOLD保留測量數值

<注意事項>

- 不是任何時候都可以保留數值的

1 零點校正時不可以

2 當出現“NO SYNC.SIGNAL”時不可以

- 取消保留按0-CAL鍵

3.顯示測量數據

<xyLv,T△uvLv,u’v’Lv,XYZ模式>

顯示內容:xyLv   :  x,y,Lv

u’v’Lv  :   u’,v’Lv

T△uvLv : T, △uv,Lv

XYZ    :   X,Y,Z

顯示范圍: 0.1~999.9 cd/㎡

當是4位小數時0.01 -----0.10~99.9

0.1-------100.0~999.9

當是3位小數時0.01 -----0.10~9.99

0.1-------10.0~99.99

1---------100~999

T△uvLv模式         2300≦T≦20000(K)

|△uv|＜0.1

<超出/符合范圍顯示>

- 超出                    數字顯示:“_ _ _”

模擬模式:Not lit

LCD顯示:“OVER”

- 使用Minolta標準校正

當Lv低於0.10 cd/㎡:閃爍

數字顯示:

模擬模式:

- T△uvLv模式        數字顯示(T和△uv):“_ _ _”

- 模擬模式             顯示內容: △x,△y,△Lv

<分析模式>

數據顯示

顯示內容:R,G,B

輸出當前單色光R,G,B的比率

顯示范圍  :當是4位小數時

0.01-------------0.01~99.99%

0.1--------------100.0~999.9%

1----------------1000~9999%

10-------------10000~99990%

當是3位小數時

0.01-------------0.01~9.99%

0.1--------------10.0~99.9%

1----------------100~999%

10-------------1000~999.0%

模擬顯示.

顯示內容 :G參考R/G,B/G測量比率值

△G:和標準單色光G的差值

:R參考B/R,G/R測量比率值

△R:和標準單色光R的差值

<閃動模式>

- 數據顯示模式

顯示內容:閃動對比度(%)

顯示范圍:0.0~100%

- 模擬顯示模式

顯示內容:閃動對比度(%)

- 閃動模式測量范圍

Minolta的標準:平均Lv在5.0 cd/㎡或相等,最大在2000 cd/㎡或相等

豎直掃描頻率:40~130Hz

<錯誤信息>

- “FLICKER ERROR UNDER”

當Lv小於0.1 cd/㎡時,不可測量(以Minolta標準校正)

- “FLICKER ERROR OVER”

當Lv大於100.0%時,不可測量

- “FLICKER ERROR VSYNC OVER”

當頻率超出130Hz時不可測量

分析模式白平衡的調整

<關於分析模式>

分析模式可以調整白平衡.測量的顏色可表達每個單色光(R,G,B)的強度,這種模式通常用於調整R,G,B的強度去匹配標準色(W)

<分析模式的白平衡調整>

首先設定到RGB模式,輸入標準(W),白平衡的數值必須輸入.

如果顯示的R,G,B數值都是100,說明比較接近標準,在模擬模式,隻有在中間綠色部分是亮的.

不隻有中間綠色部分是亮的.R,G,B的數值都是相同的(不是100),說明色度值和標準(W)是相同的,隻是Lv不同,即使是顯示器的強度改變,色度值還是和標準相同.

在模擬顯示時,隻有在中間綠色部分是亮的(R/G,B/G G參考,G/R,B/R R參考).

<關於G和R參考>

當要調整顯示器白平衡時,需要選擇G或R參考

- G參考:用於G輸出不能獨立的調整

- B參考:用於B輸出不能獨立的調整

[操作流程]

- 開啟電源

- 設定零點校正模式

- 執行零點校正

- 設定分析模式

- 選擇所需要的記憶通道

- 放置好測量頭

- 調整白平衡

G參考:

先調節G值到100,再調整別的數值

R參考

先調節R值到100,再調整別的數值

選擇測量速度

<選擇測量速度>3

選擇需要使用的測量速度,如果測量速度改變了,測量數據也就相應的改變了,會顯示調整後的頻率測量數值

快模式

測量速度比較快,但精密度不如慢模式

慢模式

測量速度比快模式慢,但精密度比快模式好

自動模式

自動切換測量速度

當有使用CA-B14時,

快→慢:當Lv跌落到2.0 cd/㎡以下

慢→快:當Lv上升到3.0 cd/㎡以上

[操作流程]

- 按MENU

- 按CAL選擇測量速度

- 按BLUE選擇所需要的速度

- 按ENTER確定

<注意事項>

當關閉電源後,測量速度將會保留.

通訊內容

連接到PC

- RS232C

[連接方法]

- 先關閉電源

- 通過RS232C連接到PC

- 接好連接器,並且鎖上螺絲.

2.設定RS232C波特率

[操作流程]

- 按MENU

- 按CAL進入波特率內容

- 按BLUE選擇所需要的波特率

- 按ENTER確定

<注意事項>

關閉電源後,將保留所設定的波特率

3.通過USB連接PC

[連接方法]

1.先關閉電源

2.通過USB連接器連接到PC

3.接好連接器,並且鎖上螺絲.

(一台PC不可控制多於兩台儀器)

4.連機測量

按REMOTE鍵就可以通過PC控制儀器了

錯誤信息

| 錯誤信息 | 原因 | 解決 |
| --- | --- | --- |
| E1 Ch01 NTSC Ad P1 E1 [ ]. | xyLv或T△uvLv - 記憶通道沒有標準數據 - 測量頭數據不匹配標準 | - 重新輸入標準數據 - 選擇相匹配的測量頭 |
|  | 分析模式 - 選擇的記憶通道沒標準 - 測量頭數據不匹配 | - 輸入RGB數據 - 選擇相匹配的測量頭 |
|  | 設定的標準數據失去 | 重新設定 |
| E2 CH01 NTSC Ad P1 E2 [ ]. | 溫度改變太大 | 重新執行零點校正 |
| E3 E3 x y Lv P1 3300 0000 39.50. | 標準數據設定不正確 1,x,y,Lv有一個為0 2.1-x-y≦0 3.數據超出計算范圍 | 重新輸入數據,並且確定 |
| E4 RANGE x,y Lv E4(%) 0.0 2.0. | 不可設定為“0%” | 重新設定在0.1~99% |
| E5 CH01 U-CAL E5 *W * R G *B. | W,R,G,B沒有數據 當測量超出時按White鍵 | 輸入W,R,G,B數據 輸入在范圍之內的數據 |
| E6 CH01 U-CAL E6 *W * R *G *B. | 在執行矩陣校正時設定修正數據 | 設定修正數據再確定 |
| E7 SELECT :SYNC. E7 INT000.0Hz. | 設定的數據不正確 | 設定正確的數值,在40~200Hz之間 |
| OFFSET ERROR OFFSET ERROR PUSH 0-CAL KEY. | 沒零點校正 重壓測量頭 | 執行零點校正 不要重壓 |
|  | 有些時狀態在指示器下 | 調整回來就可以了 |
| TOO BRIGHT TOO BRIGHT. | 零點校正時有外界光進入 | 在零點校正時隔絕外界光 |
| 錯誤信息 | 原因 | 解決 |
| NO SYNC.SIGNAL NO SYNC.SIGNAL. | 雖然選擇了EXT SYNC模式,但是沒有信號輸入 信號頻率超出40~200Hz | 輸入當前同步信號 改變到NTSC,PAL,UNIV或INT模式測量 |
| OVER OVER. | 測量數據超出范圍 在分析模式,測量數據超出100.000% | 測量數據必須在范圍之內 |
| SET MAIN PROBE SET MAIN PROBE. | 測量頭沒有連接到[P1] | 連接好測量頭 |
| PROBE ERROR PROBE ERROR. | 在電源開啟時連接測量頭 | 關閉電源後再連接測量頭 |
| DATA ERROR DATA ERROR. | 不可測量 | 重新開機,如果還不行,請與廣柏聯系 |
| MEMORY ERROR MEMORY ERROR. | 儀器記憶體不正常 | 重新開機,如果還不行,請與廣柏聯系 |
| FLICKER ERROR UNDER FLICKER ERROR UNDER. | Lv值小於0.1cd/㎡ | 確定測量的Lv小於0.1cd/㎡ 再測量 |
| FLICKER ERROR OVER FLICKER ERROR OVER. | 閃動數值超出100.0% | 必須測量在范圍以內的 |
| FLICKER ERROR VSYC OVER FLICKER ERROR VSYNC OVER. | 閃動模式VSYNC超過130Hz | VSYNC的范圍是40~130Hz |

<測量頭序列號和錯誤信息“E1”之間的關系>

| 測量時顯示的測量序列號 | 出現“E1”的原因 |  |
| --- | --- | --- |
|  | xyLv,T△uvLv,u’v’Lv,XYZ 分析模式 |  |
| 兩行都是顯示“00000000” 00000000 00000000. | 原因:當前沒有校正或沒有標準數據 解決:校正或設定標準數據 | 原因:沒設定校正數據 解決:設定校正數據 |
| 上面一行顯示“00000000” 00000000 16790160. |  | 原因:沒有輸入顯示RGB特牲 解決:輸入特牲. |
| 測量頭序號不同 21593001 16790160. | 原因:測量頭不匹配 解決:1.使用匹配的測量頭 2.使用當前數據校正 | 原因:測量頭數據不同 解決:1:設定正確的數據 2.輸入數據 |
| 相同的序列號 16790160 16790160. | 原因:測量頭不匹配標準數據 解決: 使用匹配的測量頭 2.使用當前數據校正 | 原因:測量頭不匹配標準數據 解決: 使用匹配的測量頭 2.使用當前數據校正 |
| 上面一行“00000000” 下面一行“99999999” | 原因:標準數據失去 解決:重新設定 | 原因:標準數據失去 解決:重新設定 |

細目分類檢查

| 細目分類 | 情況 | 檢查點 | 解決 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沒有顯示 | 檢查電源 | 連接好電源 |
|  |  | 電源是否符合范圍 | 使用正確的電源 |
| 2 | 按鍵無反應 | 是否在連線模式 | 取消連線模式 |
|  |  | 可能按錯鍵 | 按正確的鍵 |
|  |  | 是否在LOCK模式 | 取消LOCK模式 |
| 3 | 無法完成零點校正 “TOO BRIGHT”顯示 |  | 重新校正,如果還不正,請與廣柏聯系 |
| 4 | 在EXT SYNC模式下顯示“NO SYNC.SIGNAL” | 是否有信號輸入 | 連接好信號線 |
|  |  | 輸入信號不匹配 | 設定匹配信號 |
|  |  | 頻率范圍不正確 | 設定正確的頻率 |
| 5 | 顯示的數據和校正數據不相同 | Lv的數值是否過低 | 改變測量模式 |
| 6 | 測量數據不穩定 | 是否在SYNC模式 | 選擇SYNC模式 |
|  |  | 是否是低亮度 | 降低x,y強度 |
|  |  | 測量頭有沒有固定 | 固定測量頭 |
|  |  | CA-B14有沒有固定 | 固定CA-B14 |
|  |  | AC電源有沒有接好 | 固定AC電源 |
| 7 | 奇怪的測量數值 | 測量頭是否有灰塵 | 清潔測量頭(試鏡紙) |
|  |  | 溫度是否改變大 | 重新校正 |
|  |  | 有沒有正確的執行校正 | 重新校正 |
| 8 | 不可改變模擬模式 | 范圍是否正確 | 選擇正確的范圍 |
|  |  | 標準設定是否正確 | 設定正確的標準 |
| 9 | RS232C通訊 不能從PC輸出數據 不能輸入命令到PC | RS232C線沒有連好 | 重新連接 |
|  |  | RS232C的接線不正確 | 檢查接線 |
|  |  | 波特率設定不正確 | 設定正確的波特率 |
|  |  | 沒有在連線模式 | 設定為連線模式 |
|  |  | 沒有正確建立程式 | 檢查程式 |
| 10 | USB通訊 不能從PC輸出數據 不能輸入命令到PC | 是否連接USB端口 | 重新連接 |
|  |  | USB線是否是好的 | 檢查接線 |
|  |  | 沒有在連線模式 | 設定正確的波特率 |
|  |  | 沒有正確建立程式 | 檢查程式 |
| 11 | “DATA ERROR” |  | 關閉電源,如果不行,請與廣柏聯系 |
| 12 | “MEMORY ERROR” |  | 關閉電源,如果不行,請與廣柏聯系 |
| 13 | P2~P5沒有辦法設定 | CA-B14沒有裝好 | 重新裝好CA-B14 |
|  |  | P2~P5有沒沒連接好 | 重新連接測量頭 |

END